产病床参数

  - 该产病床是一款低初始位的产病床，其较低的床面可使产妇更加安全有效地上下床。

1.2、产病床主机为丹麦原装LINAK公司线性电机（需提供进口电机报关单），安全电压为DC24V，无需稳压器，操作安全平稳无噪音。

1.3、背板、臀板、床面高低升降、前后倾、脚板等部位调节方式为电机电动操作系统完成。

1.4、背板和臀板采用连动结构，操作背板角度的同时，臀板也同时达到一个合理的角度，使得产妇更加舒适。

1.5、 底盘下采用大尺寸的脚轮，增加床体的制动稳定性，也使得床体移动和产妇转移更加方便。

1.6、 头底脚高位便于孕妇大出血时的急救。

1.7、 脚板部位可以独立升降便于医护人员更多的使用选择。

1.8、 隐藏式辅助台，便于从产床转化为病床，方便医护人员操作。1.9、 通过ISO9001及13485质量体系认证，并通过CE及FDA认证。

2.1.床面尺寸： 长度≥1835 mm  宽度≥800 mm

2.2.床面高度： 最低≤610mm  最高≥880 mm（不含皮垫）

2.3.背板上折角度：  ≥56°

2.4.拉手折转角度：  ≥ 80°

2.5.前后倾角度：   ≥8°

2.6.脚板升降距离： ≥ 90mm

2.7脚板外摆角度：         ≥90°

3.1.搁腿架              1付

3.2.污物盆              1只

3.3.点滴架              1支

3.4.操作器              1个

3.5.电源线              1根

3.6.产病床              1台

- 胎儿母亲监护仪参数

- 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）,母亲参数（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）；

- 多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

- 无凸点设计的宫缩探头，0~100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；

- 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

- 10.1英寸高清晰屏，多角度翻转；

- 监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）标准；

- 内置式152mm宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

- 每十分钟自动打印时间、日期、母亲参数（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）；

- 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

- 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

- 双胎心率重合报警(SOV)，母胎心率信号重合验证；

- 在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息；

- 探头IPX8防水等级，支持1.1m，24小时水下分娩；

- 宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性，需提供相应的专利文件说明；

- 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

- 支持拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；

- 可选配无线TOCO探头外接心电导联线测量母亲心率

- 通过美国FDA认证；

超声胎音仪技术参数

- 主要用途：胎心音听诊、胎心率显示

- 胎心率显示为LED屏显示

- 双探头设计，满足孕期早晚期不同需要

- 探头接受胎心信息灵敏高，可靠性强

- 性能稳定，噪音低，外型美观，便于携带

- 操作简单，每个探头均有保护座，随机可存储耦合剂

- 可检测出9周的胎儿心血管壁的搏动

- 充电要求：配置充电座进行充电，能直接连接充电器充电

- 扬声器：内置双喇叭放音

- 额定声工作频率：2.2MHz、3.3MHz,允差±5%

- 综合灵敏度（在探头表面距离200mm处）：≧90dB

- 胎心显示和测量范围：30bpm~240bpm，误差不大于±2bpm

- 电池：DC 14.4V

- 充电器规格：输入：AC100V~240V,50/60Hz  输出:DC18V 750mA

- 输入功率：20VA

- 连续工作时间：大于4小时

- 主机尺寸：240mm（长）×160mm（宽）×115mm（高）

- 主机净重：1.25kg

- 声输出参数符合《GB/T 16846-2008医用超声诊断设备声输出公布要求》标准中免于公布的条件:P_<lMPa； lob <20mW/cm2 ；Ispta< 100mW/cm2

- 正常工作条件：环境温度：5°C〜40°C;相对湿度：≦80%;大气压力：70kPa〜106kPa