手术床参数

配置参数：

1、采用进口液压系统，噪声低，升降灵活，性能稳定。手术台升降、左右倾、前后倾、背板上下折、纵向平移 (选配) 均采用电动液压驱动。

2、选用快慢结合式记忆海绵，均匀分担载者压力，具有抗腐蚀、耐酸碱、透气、易于清洗等优点。

3、台面分为四个活动段，分别为头板、背板、臀板、腿板。所有段位皆采用可透射 X 光线的材料，满足医院临床摄片需要。

4、台面设有内建式腰桥，提供符合人体工学的绝佳手术体位，腰桥升距≥120mm。

5、凹形底座设计，为术者脚部提供更大活动空间。手术台底罩采用高强度 ABS 材料, 耐腐蚀、宜清洁，提供材质报告。

6、配备电动液压刹车，手术台稳定牢固，可轻易将其牢固固定于任何平面或斜面上。

7、头、腿板采用螺栓式调节锁紧装置，脱卸简便，且采用进口气弹簧助力，定位准确操作便力。

8、标配有线手柄控制，全密封，坚固耐用，按键标有国际公认的功能与名称，利于辨别和使用。开机后若不用，60 秒后自动关机，并设有防止误操作的锁开关。

9、台面前、后倾最大角度：前倾≥30° 、后倾≥30°

10、台面左、右倾最大角度：左倾≥20° 、右倾≥20°

11、头板折转最大角度：  上折≥30° 、下折≥90°

12、腿板折转最大角度上折≥10° 、下折≥90°

13、背板折转最大角度：  上折≥75° 、下折≥15°

14、台面最大宽度：  520mm

15、台面长度：  2100mm

16、台面升降范围：  750— 1050mm

17、床面平移距离： ≥300mm

18、产品通过 ISO13485、CE、FDA 认证。 附件配置

1、单层搁手板 2 个

2、托腿架 2 个

3、肩托 2 个

4、腰托 2 个

5、L 型麻醉架 1 个

6、缚身带 1 套

无影灯参数

配置参数：

1、全封闭流线型的灯头设计，符合空气动力学的设计原理，灯头中部镂空设计利于层 流气体流通。

2、采用进口医用级 LED 冷光源，光谱中没有紫外线和红外线，既没有热量也没有辐射，医生头部和伤口区域几乎无温升。

3、灯头直径≥500mm，灯珠数量≥21 个

4、控制面板上配有腔镜、正常、深腔、浅表四种一键控制模式，满足医院对不同手术 照明的需求。

5、采用配置轻巧的平衡臂、方形旋转臂悬挂系统。六组关节联动、移动轻巧、定位稳 定。360 度的全方位设计。可满足手术中不同高度和角度的需要。

6、灯壳外罩采用铝合金材质，宜于散热，且表面采用环保粉沫喷塑处理，粉沫通过欧 盟 ROHS 检测。

7、电子调节光斑直径 (非手动机械式调节)。

8、照度 12 档调节。

9、最大照度≥120000Lux

10、灯泡使用寿命≥50000 小时

11、光斑直径：150-350mm

12、显色指数： ≥90

13、照明深度： ≥1200mm

14、中置消毒手柄采用PPSU 材料，耐受高温高压蒸汽灭菌≤160℃

15、灯盘面采用透明、清澈的PMMA 高硬度材料，透明度极佳，易擦洗，耐酸碱腐蚀。

16、LED手术无影灯通过 ISO13485、CE、FDA 认证