轮椅参数

1、产品应符合GB/T 13800-2009 《手动轮椅车》国家标准要求。

2、参数如下：

1）产品为可折叠，手动四轮轮椅，驱动方式采用手直接驱动后轮式；

2）车架为钢管材料，表面处理为喷塑；

3) 固定扶手，固定搁脚，带旁板；

4）座位深度445mm，座宽450mm，张车宽665mm，车长1030mm，靠背高445mm，座高500mm，车高900mm，收车宽270mm，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷；

5）脚踏板高度可调节，调节方式应牢固可靠；

6）前轮为直径7英寸高品质实心橡胶轮胎；后轮为直径22英寸实心橡胶轮胎；适应不同路面的使用要求。前后轮结构应牢固可靠，适合不同路面的使用要求；

7）轮椅车配备安全带，承重100KG 以上；

电动吸引器参数

结构特征：产品结构主要由活塞泵、真空表、负压调节阀、空气过滤器、贮液瓶、脚踏开关等部件组成。

工作原理：采用无油润滑活塞泵，无油雾污染。

主要技术指标：1、电源电压：AC220V±10%，50Hz±1Hz

2、输入功率：≤180VA

3、吸引泵：活塞泵

4、极限负压值：≥0.09MPa（760mmHg）

5、负压调节范围：0.02MPa-极限负压值

6、噪声：≤65dB(A)

7、抽气速率：≥20L/min

8、贮液瓶容量：2500mL/只，2只一组

9、熔丝管：F2AL250V，Φ5*20

10、重量: ≥15.5kg

11、外形尺寸：≥360*320*480mm

12、工作制：间隙加载的连续运行，最长连续工作时间≥30分钟,持续率≥50%

不锈钢转运车参数

1、规格：≥1950*600*800m，不锈钢转运车由车架和抬架两部分组成；

2、抬架设有可收放式的护栏，使用时抬起，不使用时可落下，保证病人安全，护栏升落快速方便，操作简便；

3、主体车架由Φ32mm和Φ25mm，δ1.5mm的不锈钢管加工而成，稳定、安全；

4、两小轮为Φ150mm塑包静音刹车轮，移动时安静灵活；

5、PU海绵垫，双层，一面防水布，一面为PU细纹皮，厚度≥30MM；

6、担架车床面采用优质不锈钢一级板折弯而成，平整，透气；

7、底部配有不锈钢平置物框架，配有输液架孔，标配输液架一根；

指夹式脉搏血氧仪技术参数

1、显示方式：OLED显示
     血氧饱和度显示：0~ 100%
     脉率显示：25~ 250 BPM，±1%或±1BPM，取大者
2、电源：2节AAA 1.5V碱性电池，电压适应范围：2.63~ 3.0V.±5%
3、功耗：小于40mA
4、测量精度：血氧饱和度在70%-99%段为±2%，小于70%无定义，脉率为±1%或±1BPM，取大者
5、弱灌注情况下的测量性能：在脉搏充盈度为0.6%时能正确显示血氧饱和度值和脉率值
6、抗环境光干扰能力：在室内自然光及现有照明光源下的血氧测量值与暗室条件下的测量值相比，偏差小于±1%
7、具有功能开关，无手指插入时8秒后自动关机

不锈钢治疗车参数

1、规格：≥60x40x86。

2、带一中抽屉，一垃圾桶。

3、经进口430不锈钢板折弯裁剪冲压而成，焊接打磨光滑不划手。

4、耐高温防腐性强，易清洗不易生锈。采用≥3寸脚轮，推拉无阻力，灵活万向。

40L氧气瓶

（含专用推车、减压阀）参数

1、直径：219

2、容积：40L

3、工作压力：15兆帕

4、测试压力22.5兆帕

5、壁厚：5.0mm

6、瓶体高度：1315mm

7、阀门高度：120mm

8、瓶体重量：50KG

9、材质37Mn

10、符合GB/T5099.3国家标准

紫外线消毒车参数

1、灯管功率: >30Wx2

2、灯管数量:2支

3、静态适用体积:>30m

4、电源电压:220V+10%，频率:50Hz+10%

5、输入功率:180VA

6、紫外线波长:253.7nm

7、辐射照度:≥214uw/cm

8、移动可折叠，灯管可内藏，可多角度调节: 30、60、90、135、180。

- 带定时装置0-120分钟。

加特林参数

1、机身材质：钛金+不锈钢

2、尺寸：≥110*19*33CM

3、爆发管材质：304不锈钢

4、重量：≤8.5kg

5、启动方式：电启动

6、电池：12V锂电池

7、化油器：瑞星化油器*2

8、油箱容量：≥2L

9、油耗：≤2.6L/H

10、流量：≥100L/H

11、药箱容量：≥7.5L*2