全自动尿液分析仪参数

一、技术要求：

1、测试原理：多波长反射光比色法

2、检测系统：采用CIS图像传感器检测系统

3、检测波长数量：≥5个波长

4、仪器测试项目：可使用适配尿试纸进行11项、12项、14项测试

5、测试速度：≥300个样本/小时

6、试管进样机构最大容量：最多26个待测试管架，260个待测样本

7、显示：≥8英寸触摸式彩色液晶显示屏

8、支持尿液颜色识别功能：采用物理方法（RGB三原色法）识别样本的颜色

9、支持尿液浊度检测功能：采用物理法（散射法）检测出样本的浊度结果

10、支持尿液比重检测功能：采用物理方法（折射计法）检测样本的尿比重结果，准确度线性范围为1.000—1.055，重复性≤0.5%

11、比重补正功能：通过pH检测值自动补正比重值

12、色尿补正功能：通过检测试纸条的空白试剂块，消除色尿影响

13、温度补正功能：通过测量仪器内部温度对检测结果进行自动补正

14、存储器容量：≥30万条数据，并可根据客户需要定制

15、试纸仓容量：≥200条试纸

16、废料盒容量：能容纳500条废弃试纸条

17、尿样需求量： ≤2mL

18、采样方式：采用液面感应技术，当样本量不足时会发出报警提示。

19、急诊插入：有单独急诊测试位，具有急诊插入功能

20、滴样方式：矩阵式高速滴样

21、采样针清洗方式：正负压清洗

22、数据通讯：RS-232接口、并口、USB接口、网络接口、PS/2接口

23、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤0.8%

24、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤0.8%

25、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性

电解质分析仪参数

1、技术特点：
1-1、7英寸真彩色高清触摸屏，人机交互式菜单，操作和维护导航功能，在线故障自动报警及排除
1-2、功能部件自动检测，传感部件自动判断、自动适应和自动校正
1-3、先进的进口TCO2传感器，寿命长、结果准确可靠
1-4、先进的泉涌清洗和分段式气液混合冲洗，配合清洗配方，杜绝了堵塞和交叉污染现象
1-5、一键式全方位维护操作，免除操作者繁杂工作及确保仪器最优工作状态
1-6、 检测和计算项目: K+、Na+、Cl—、Ca2+、pH、TCO2、nCa、TCa、AG等多种参数组合
1-7、 较低的样品耗量：80μl～150μl，电解质项目从吸样到显示结果≤25秒
1-8、 断电后仍可储存质控和样品数据，实现数据储存再现，超大存储量>5000,并支持无限扩展
1-9、 国际标准HL7协议，标配网络接口支持LIS联网，支持外接打印机、鼠标和键盘，支持U盘数据导出，支持软件在线升级。
1-10、自动一点及两点定标，附加人工定标功能，自动斜率和均差参数调整，支持原厂质控参数条码扫描输入
1-11、一体化试剂包，降低生物污染风险,符合环保要求
1-12、独特的背光式电极观察窗，让检测一目了然
1-13、试剂余量报警，条码耗材控制技术，确保用户用得放心
1-14、可选项自动进样盘，进样盘配原始管加样无需分装样品直接测量，液面检测及采样针防碰撞功能；进样盘内置条码扫描功能。3600旋转试管条码自动扫描。进样盘包含多达40个样本位、急诊位、质控位。
2、样品种类：血清
3、测量范围和精度：
项目 测量范围 精密度（CV值）
K+ 0.5—15.0mmol/L ≤1.0%
Na+ 20.0—200.0 mmol/L ≤1.0%
Cl— 20.0—200.0 mmol/L ≤1.0%
Ca2+ 0.1—5.0 mmol/L ≤1.5%
pH 6.0—9.0 ≤1.0%
TCO2 6.0—50.0 mmol/L ≤3.0%
4、工作条件：
4-1、工作温度：10℃—40℃ 
4-2、相对湿度：≤80%

全自动生化分析仪参数

一、 样本处理模块基本参数
1. 样本架进样模式≥3种：顺序、样本架号、条码模式；
2. 样本容量：同时装载≥30个样本架，即300个样本；
3. 样本缓冲：样本缓冲能力和样本输出≥290个样本；
4. 处理速度：最大上载与下载速度≥100架/小时（1000样本/小时）；
5. 急诊样本处理能力：按键控制插入急诊样本，快捷急诊轨道，急诊样本处理能力：按键控制急中急样本输入；
6. 急诊样本启动检测能力：在待机、、校准质控、维护保养等任意状态下，均可实现1分钟针对急诊样本第一试剂加注；
7. 条码扫描：支持CCD自动对样本进行条码扫描，并识别样本管类型。
二、 生化模块基本参数
1. 处理能力：生化测试，单、双试剂项目恒速≥2000测试/小时
2. 生化分析方法：终点法，速率法，固定时间法；支持单/双、三/四试剂测试和双波长；
3. 检测原理：包括比色法、比浊法、间接离子选择电极法； 
4. 试剂系统：≥144个试剂位；具备24小时不间断冷藏功能，支持20ml~62ml等多种规格的“低残留“试剂瓶，试剂仓冷藏温度2℃～8℃；
5. 最小试剂量：≤10μL，0.5μL递增，支持30分钟内补充试剂后样本自动再检测功能；
6. 具有独立的试剂PAD可分屏显示及控制试剂盘；
7. 具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂，具有试剂添加量智能预估功能；
8. 仪器可同时支持在线分析项目数：≥72个项目，可支持1～4试剂项目，支持浓缩试剂自动稀释，支持试剂扩容，同项目放置多瓶试剂；
9. 最小样本量：≤1.5μL，0.1μL递增；
10. 样本质量分析：可定量分析脂血、溶血、黄疸指数，并支持关联到具体检测项目同时给出干扰方向提示；
11. 样本针清洗：具有机内样本针超声波清洗功能，具有堵针检测、自动清洗与再尝试功能；样本针携带污染率≤0.05%
12. 样本探针功能：具有动态液面检测、气泡检测、空吸检测及横、纵向保护功能,堵针检测、随量跟踪功能；
13. 支持样本稀释重测，具有样本自动增量、减量及预稀释重测功能；
14. 支持稀释重测时预设多档稀释倍数，针对不同样本智能选择不同稀释倍数；
15. 前带检测功能：具备前带检测功能；
16. 模块化设计，可与同型号生化分析仪或同品牌化学发光分析仪级联升级；
17. 最小反应体积：≤80ul，有效节省试剂成本；
18. 反应时间：0~20min42s内任意设定，满足不同项目开展需要
19. 比色杯：≥400个永久石英比色杯，光径5mm；可重复使用，支持单个比色杯更换，9阶自动清洗，有效降低携带污染；
20. 光学系统：光栅后分光，16个波长，340～850nm，光纤光路传输，抗干扰强；
21. 吸光度线性范围 0-3.5 Abs，确保高值异常样本检测；
22. 温控系统：固体直热，温度控制在37°C±0.1°C，无需添加抑菌剂等，免除日常维护保养；
23. 溯源性：生产厂家参考实验室通过CNAS认证，提供连续5年RELA比对结果和溯源性证明文件，保障结果具有准确性和溯源性（以国际溯源性证书为准），具有原厂家配套的校准品（提供注册证）；
三、 操作系统参数
1. 操作系统：23寸液晶触摸显示屏；
2. 软件功能：具备定时开机、双项同测、自动重测和关联重测、项目遮蔽、水质检测、酶线性扩展（生化项目）、底物耗尽检测、异常反应曲线监控功能、血清指数、前带检测和远程诊断、试剂有效期管理能等功能，可汇总、存储、查询病人信息等；
3. 网络连接：可单向、双向连接外部的LIS软件，支持接入迈瑞智检信息化解决方案；

四、配备相匹配的水机、UPS等附属设备。

全自动血液分析仪参数

1. 检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。
2. 报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个。
3. 单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋SAA ≥100样本/小时。
4. 进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤37μl，末梢全血检测CDR+CRP+SAA用血量≤40μl，预稀释模式CDR+CRP+SAA用血量≤20μl。
5. 标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，并可同时选配开放进样或封闭进样装置。
6. 末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢血采血管。
7. 末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能。
8. 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。
9. 使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。
10. 全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。
11. 具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。
12. 血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。
13. 具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。
14. 具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，光学血小板对聚集血小板的解聚率≥80%（提供数据证明材料）。
15. 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。
16. 具有高值SAA自动稀释重测功能，如遇样本SAA结果超出线性范围，无需人工干预，可自动回退稀释重测。
17. 配备原厂中文报告及数据处理系统。
18. 血液分析仪主机自带10.4寸大屏幕彩色液晶触摸屏。
19. 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L。
20. 仪器可比性偏差要求：白细胞不超过±3%，红细胞不超过±2%，血红蛋白不超过±2%，血小板不超过±5%，红细胞压积不超过±2%，平均红细胞体积不超过±2%。
21. 血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1  109/L，红细胞≤0.02  1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5  109/L。
22. CRP线性范围：0.2~320mg/L。
23. SAA线性范围：5~350mg/L。
24. 全血CRP、SAA检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件）。
25. 可根据医院的发展需求升级组成血液分析流水线。
26. 供应商能提供原厂配套的CFDA注册的质控品和校准品，并提供校准品溯源性文件。
27. 原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。

28. 配备相匹配的UPS等附属设备。

# 显微镜参数

1、采用亮度及色温连续可调LED灯，寿命长方便维护，色温连续可调。
2、采用外置变压器转换为安全电压，整机12V安全电压输入，更安全。
3、配置Kensington锁槽，方便公共场合展示使用，防盗防丢失。
4、配置ECO节能模式，红外感应自动断电，人走灯灭，既节能又安全。
5、配置目镜锁死功能，提高产品安全性，防止丢失。
6、目镜：大视野目镜 WF10X/22mm
7、物镜：高衬消色差物镜 4X、10X、40X、100X(oil)
8、观察头：铰链式三目头，45 度倾斜，360 度旋转
9、转换器：四孔转换器
10、聚光镜：阿贝聚光镜 NA1.25 带可变光栏，滤色片
11、调焦系统：同轴粗微调焦机构，微调格值 0.002mm, 粗动行程每圈 36mm
12、载物台：无齿条双层机械活动平台，尺寸 142mm×132mm，移动范围 75mm×50mm
13、照明系统：5W/LED 照明，色温连续可调，亮度连续可调。
14、电源：外置变压电源，安全电压输入；具有USB接口，可5V对外输出，方便数字平板、便携荧光装置等相关配件升级。
15、可配置移动电源直接对显微镜供电，以适应各种环境。
成像部分：
1.芯片型号：Sony IMX178
2.芯片大小：1/1.8”（对角线8.92 mm）
3.像素大小：2.4 * 2.4 µm
4.最大分辨率：630万像素
5.帧速：30fps@ 3072 * 2048  38.7fps@ 1536 * 1024
6.曝光时间：0.244ms-2000ms
7.G光灵敏度：425mv with 1/30s
8.光谱响应范围：380-650nm (有红外截止滤光片情况下)
9.白平衡：ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整
10.色彩还原技术：Ultra-Fine TM颜色处理引擎
11.捕获/控制API：Native C/C++, C#/VB.NET, Directshow, Twain和Labview
12.记录方式：图像和视频
13.制冷方式：自然冷却
14.位数：8位/12位
15.成像系统需与显微镜为同一生产厂家确保设备运行稳定
16.摄像头自身需具备散热功能