| 1、品名 | 床单位臭氧消毒机 |
| --- | --- |
| 2、用途 | 设备主要用于医院病床被褥、服装，枕芯、手术室衣物、床垫等用品的消毒灭菌。能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。 |
| 3、主要技术要求 | 3.1安装方式：移动安装 |
|  | 3.2输入电压：AC 220V±22V 50Hz±1Hz； |
|  | 3.3工作温度：5℃~40℃； 工作湿度：≤85%； 大气压力：86kPa~106kPa。 |
|  | 3.4输入功率：≥140W，宽电压设计，适用于电压波动的地方使用 |
|  | 3.5采用高效臭氧产生技术，能确保在该消毒机开机时，臭氧含量平均值均应分别不低于200mg/m³，请提供权威第三方检测报告。 |
|  | 3.6床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏≤0.1mg/m3。 |
|  | 3.7机身操作+手机APP远程操作 |
|  | 3.8机身采用简洁流畅的外型设计，外壳采用优质复合材料ABS工程塑料，表面光滑易擦拭。模具一体成型保证了产品的一致性； |
|  | 3.9结构形式：移动式结构，有不少于2个专用储存柜，用于存放床罩、床袋、抽气与充气管路、可拆卸的制式电源线。 |
|  | 3.10检修的便捷性：设备主要部件（臭氧发生装置、电动球阀等）可从设备侧面抽拉出来；控制板等电控系统，可以通过侧面机盖轻松取出，即可实现方便地检修。 |
|  | 3.11具备物联网控制技术，可实现产品的多元化监测与管理 |
|  | 3.12采用专用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部消毒 |
|  | 3.13消毒程序为自动控制，一键启动操作，无需人工值守。设备程序运行采用抽气-消毒-密闭-解析的模式，各个程序阶段时间均可根据实际需求预先手动设置，设置范围0-999min，可轻松完成个性化的消毒需求且操作简便。 |
|  | 3.14 根据使用场景，所有阶段时间可调，且具备记忆功能 |
| 4、消毒技术参数（提供检测报告） | 4.1消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，请出具相关检测报告。 |
|  | 4.2消毒效果：对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00，请出具相关检测报告。 |
|  | 4.3消毒效果：对白色念珠菌杀灭对数值≥3.00，请出具相关检测报告。 |
|  | 4.4消毒效果：对铜绿假单胞菌杀灭对数值≥3.00，请出具相关检测报告。 |

| 1、品名 | 等离子消毒器 |
| --- | --- |
| 2、用途 | 设备主要用于对室内的空气进行净化与消毒处理。 |
| 3、主要技术要求 | 3.1安装方式：移动安装 |
|  | 3.2输入电压：AC 220V±22V 50Hz±1Hz； |
|  | 3.3工作温度：-10℃~40℃； 工作湿度：≤90%； 大气压力：86kPa~106kPa。 |
|  | 3.4作用空间（m3）：≤120 m3； |
|  | 3.5触摸显示：设备上能通过指示灯和图文方式显示空气质量状态、运行状态、PM2.5、PM0.5、温度、湿度 |
|  | 3.6等离子体寿命：等离子体发生器和等离子体电极寿命≥40000小时；（要求提供检测报告） |
|  | 3.7等离子体密度分布：1.0×1018/m-3～1.94×1019m-3（提供检测报告）； |
|  | 3.8人机共存：可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染； |
|  | 3.9等离子体发生器为高分子阻燃材料构成，阻燃等级达到V-0；（提供SGS检测报告） |
|  | 3.10臭氧残留量＜0.002mg/m³，符合《室内空气中臭氧卫生标准》（要求提供检测报告）； |
|  | 3.11消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥97%、60min/20m³空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99.97%（要求提供检测报告）； |
|  | 3.12智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。 |
|  | 3.13净化性能要求：60分钟/100m³，对悬浮粒子≥0.5μm，≥5μm的净化级别达到空气洁净度7级（相当于原10000级）符合GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》（提供检测报告） |
| 4、配置结构 | 4.1物联网4G模块：使用手机APP远程遥控控制，精度高、抗干扰性能好。 |
|  | 4.2无线WIFI连接：使用手机APP远程控制，能够对设备进行集中的管理和控制，方便节省时间。 |
|  | 4.4初效过滤器：进风口处安装，初始阶段过滤掉空气中的较大微粒物，对等离子体发生装置进行保护，可拆卸清洗。 |
|  | 4.5等离子体发生装置：等离子电场杀菌，被强电场离子化而产生等离子体。通过等离子体富含的高能电子、自由基等活性粒子可以有效地杀灭空气中的微生物，降解空气中的有害物质，还能吸附微尘。 |
|  | 4.6PM2.5传感器：实时监测空气质量，以便自动开启等离子净化空气。 |
|  | 4.7温湿度传感器：实时监控使用的温度和湿度 |
|  | 4.8能通过遥控对设备进行开关机操作和设定档位等。 |