婴儿培养箱参数

基本配置：

主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），传感器盒，皮肤温度传感器，机柜。

产品主要功能、技术参数及要求：

1、工作电源：AC220V/50Hz；

2、输入功率：≤1000VA；

3、具有箱温和肤温两种温度控制模式；

4、设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；

5、独立的超温保护系统；

6、具有湿度显示功能和湿度控制功能；

7、>37℃温度设定功能；

8、婴儿床倾斜角度无级可调功能；

9、产品具有自检功能，故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、水箱放置错误缺水、系统故障等；

10、嵌入式集成传感器盒、抽屉式水箱；

11、水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；

12、采用进口有机玻璃；

13、双层恒温罩，自动风帘装置；

14、整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

15、蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

16、具有肤温传感器脱落报警提示功能；

17、前面板具有温度校正功能；

18、具有数据储存功能；

19、具有正门独立锁定装置；

20、具有RS-232接口；

21、采用低噪音的无刷直流电机；

22、箱温控制范围：25℃-37℃（跨越模式37～39℃）；

23、肤温控制范围：34℃-37℃（跨越模式37～38℃）；

24、箱温和肤温显示温度范围：5～65℃；

25、升温时间：≤30min；

26、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃；

27、平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃；

28、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃；

29、温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃；

30、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；

31、婴儿舱内噪声：≤45dB(A)（稳定温度状态下）；

32、湿度显示范围：0%RH—99%RH；

33、湿度控制范围：0%RH—90%RH；

34、湿度显示精度：±5%RH内。

婴儿辐射保暖台

基本配置：

辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架。

产品主要功能、技术参数及要求：

1、具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；

2、设置温度与皮肤温度分屏显示；

3、辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；

4、独立的超温保护系统；

5、婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸，辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动，婴儿床倾斜角度：无级可调；

6、产品具有自检功能，多种故障报警提示，故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等；

7、具有肤温传感器脱落报警提示功能；

8、前面板具有温度校正功能；

9、婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

10、具有数据储存功能；

11、具有RS-232接口；

12、具有APGAR评分计时功能；

13、工作电源：AC220V/ 50HZ；

14、输入功率：≤700VA；

15、肤温控温范围：32℃～37.5℃；

16、肤温显示范围：5℃～65℃；

17、控温精度：≤0.5℃；

18、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；

19、床面温度均匀性：≤2℃；

20、APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示。

转运监护仪参数

- 适用于成人、小儿、新生儿的监测。

- 工作大气压力57.0~107.4 kPa，满足高原地区的使用。

- 转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准

- ≥5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。

- IP44或更高级防尘防水等级设计，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

- 坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

- 整机无风扇设计。

- 内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

- 内置DC电源接口，可以进行车载充电。

- 支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和2通道体温。

- 转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

- 具有多导心电监护算法 ，同步分析≥4通道心电波形，能够良好抗干扰。

- 心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

- 波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

- 滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

- 提供≥25种心律失常事件的分析。

- 提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

- 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 可显示弱灌注指数（PI）。

- 支持提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

- 提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

- ≥120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。

- ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- ≥1000条NIBP测量结果回顾。

- ≥48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。

- 通过国家三类注册和FDA认证。

- 产品设计使用年限≥8年。

新生儿多参数监护仪

1、  模块化、插件式监护仪

2、  主机：低功耗、无风扇设计

3 、≥15英寸医用级电容彩色触摸宽屏，显示器分辨率： 1366 x 768像素

4、  一键操作模式：触屏、旋钮及屏幕快捷键

5、  监测参数模块可直接插入，支持热插拔操作

6、  屏幕显示波形通道数12，底部数字区4

7、 中文操作界面，可自定义设置参数波形及数字位置

8、具有大字体界面和标准波形界面两种主界面显示方式：

8.1、大字体界面显示：可根据临床需求选择4个或6个参数分别在四个/六个区域显示，每个区域均包含大字体数据、实时波形（无波形参数除外）和报警界限等信息，便于医护远距离观察

8.2 、两种主界面可通过一级菜单快捷键快速实现一键切换

9、 具有教学演示模式

10、具有新生儿氧心呼吸图界面，快速反映新生儿生命体征变化

11 、具有HDMI高清分屏显示功能

12、 具有168小时趋势及图表回顾，72小时全息数据回顾

13、 具有屏幕快照键，支持手动创建或报警自动触发，可存储至少200幅快照

14 、四级文字和三级声、光递进式报警系统，具备报警自动触发记录；具有报警突破功能，开启后即使声音报警暂停也可令致命性心律失常突破限制及时报警，提升诊疗安全和质量

15、 标配内置式高性能锂电池，续航时间≥4小时，可自由插拔

16、窗口大小自动调节

17、 主机重量不超过5.2kg （含电池）

18、标配监测心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、体温、双有创血压测量，具备血氧饱和度模块

19、 心电监测：

19.1、 同步多导联心律失常分析≥4通道（提供证明资料）

19.2、支持24种心律失常分析

19.3、起搏器监测功能：单腔或双腔

19.4、支持ST段分析及168小时趋势回顾

19.5、 ST段测量和分析可用于成人、儿童和新生儿（提供产品注册证证明）

19.6、QRS复合波宽度可设置，适用于新生儿及复合波宽度为100ms及更小的小儿患者。

20、无创血压监测：

20.1采用双管路双脉冲步进式放气振荡法，可显示≥6组的NIBP历史数据

20.2双管路技术需要提供样图或者彩页证明

21、 血氧饱和度模块和附件用于新生儿监测

22、要求为各厂家最新上市的监护仪

23、 标配网口，支持与中央监护系统的数据传输

24、 支持HL7标准输出协议，可将数据传输到CIS、HIS等系统

25、具有EWS早期预警评分系统

26、具备床对床远程查看功能，可显示六个参数的波形和数值、一个远程报警，AVOA（自动查看远程监护报警）且自动提示隔床报警。

27、最多可监测40张病床的报警，可查看最多1023张病床中的任意一张病床。

28、监护仪漫游功能:允许移动或巡回监护仪，将监护仪移动到网络中的新位置时，可从列表更新监护室和/或床位名称，无需解除患者，以满足移动患者的需求。

29、主机双有创和双体温端口不能共用，可以同时且独立使用

30、监护仪内置电子手册

31、具备CFDA、CE认证、具备UL安全检测实验室产品认证（提供实验室认证）

32、售后服务：

32.1、要求生产厂家直接提供售后服务，提供厂家甘宁去任意分公司证明，此项为加分项

32.2、主机质保一年

输液泵参数

1．≥9种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、首剂量模式、序列模式、梯度模式、微量模式、点滴模式、级联输液模式（配合多通道输液工作站）；

2．流速范围：0.1-1200.0mL/h, 最小增量为0.01mL/h ，确保新生儿输液的准确

3．预置量设定范围：0.10-9999.99mL（最小增量为0.01mL）；

4.输液精度：≤±5%；

5．KVO速度:0.1-5.0mL/h可调；

6.支持Anti-bolus功能，丸剂量≤0.2ml；

7.下阻塞150-975mmHg，可以选择12档阻塞级别，并且可以动态显示管路的压力状态，确保新生儿输液安全；

8.支持上阻塞报警；

9.最便捷的智能安装耗材方法：一步装管法；

10.触摸屏操作，方便快捷的人机操作界面，全中文彩色显示，80度可视角；

11.气泡检测：最小检测气泡大小25ul；

12.防尘防水等级：IP23；

13.泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制；

14.更改输液速度时完全不需要中断输液；

15.耗材校准：精确支持符合国标的各种品牌一次性使用输液器，保证输

液精度；可以根据医院的各种耗材，进行耗材定标，实现专泵专耗；

16防药液自流：智能阻断技术，泵门打开时，保证液体不会任意流出；

17.报警：输液将完成、输液完成、输液阻塞、电池电量低、电池电量严重短缺、无电池、无外部电源、输液泵门开、气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、输液泵自检和运行过程故障自动诊断报警、遗忘操作；

18.其他：

18.1 再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警。

18.2夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调；

18.3能够存储、回放≥2000组历史信息记录；

18.4内置不少于5000种药物；

18.5重量：≤1.5 Kg（含锂电池）；

18.6 锂电池续航时间：≥10小时@ 25mL/h；

19.模块化设计，含电池只有1.4Kg；

20. ≥3.0寸医用级触摸屏，大角度观察，极易上手无需繁琐的培训；

21.一步装管法，安装、拆卸只需要一秒钟，既方便又安全；

22.自适应蠕动系统，完美适配各种输液管，延长输液管寿命，保证输注精度；

23.自动门设计，开关方便，输液更安全；

24.低至0.2ml以内的丸剂量控制，为患者建立一道有力的安全保障；

25.自动止液夹，简化了繁琐操作，杜绝了泵门打开时继续输液的危险。

26.步进精度为0.01，确保输液的准确；

27.具有微量输注模式，可以设置输液速度的上限，保证输液安全；

28.多达12级阻塞压力报警，保证输液安全。