双道微量注射泵性能参数(5台,7500元/台)

1.  注射器规格   20ml 、30ml 、50ml

2 . 快速推注    1200ml/h (50ml 注射器)

600.0ml/h ( 30ml注射器)

399.9ml/h ( 20ml 注射器)

3.  限制量      0.1—9000ml

4.   精度        ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）

5.   电源        AC220V±22V  50HZ±1HZ

DC12V

6.   环境条件   温度5—40℃   相对湿度  20%---90%

7.  报警     残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。

8.  自动识别注射器规格

9.可使用一次性注射器，出厂包含10种应用广泛注射器品牌无需装机校准，也可自行校准其他通路

10  快速推进键保险，按2次快进键激活快进

11  具备RS232 电脑接口

12  限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。

13  KVO速率:在药液注射完后,仍以0.5ml/h的速率注射。既防止了针尖出的凝血又给医护人员的后续操作提供了时问。

14 双通道一体机

15显示屏:LED数码管显示屏，能够在较远距离，不同角度，看清显示屏信息。

16售后曾连续2年获得中国医疗设备数据调查售后服务第一名（提供证明）