无创呼吸机参数

- 主机性能

1、适用儿童和成人机械通气支持

2、回路连接方式:单管泄露，外置近病人端测压管

3、具有CE、FDA以及ISO认证的三类医用产品，且满足ISO 80601-2-12 重症监护呼吸机安全性要求

4、大于12寸高分辨率彩色触摸屏，中文操作界面，同屏可显示设置参数、监测数据、呼吸波形、报警信息及呼吸机管理菜单，操作方便快捷

5、有智能待机功能，通气开始和停止自动识别

6、智能锂电池，断电后可持续支持机器工作6小时以上

二、通气模式

1、具有CPAP、双水平S/T、PCV通气模式

2、具有目标潮气量保证压力自动调节双控模式

3、具有PPV成比例压力支持通气

三、参数设置范围

1、CPAP				       4 到 25 cmH2O

2、呼气压  		           4 到 25 cmH2O

3、吸气压    			   4 到 40 cmH2O

4、吸气时间		           0.30 到 3.00 s

5、氧浓度        		21 到 100%精确可调，调节精度1%

6、呼吸频率	               4 到 60 BPM

7、压力上升时间			   1 到 5档

8、目标潮气量              200 ml 到 2000 ml

9、吸气触发和呼气切换    智能全自动调节

四、监测数据

1、 病人数据窗口：

呼吸相/触发指示		      自主, 控制,呼气

吸气压			          0 到 50 cmH2O

漏气量监测		          0 到 200 l/min

呼吸频率			      0 到 90 BPM

分钟通气量			      0 到 99.0 l/min

潮气量				      0 到 3000 ml

病人触发百分比            0 到 100%

2、 波形窗口：同屏显示压力、流量、容量三道波形，且波形可冻结测量

五、报警系统

1、可调整报警：高/低呼吸频率，高/低潮气量，高/低吸气压力，高/低分钟通气量，低吸气压力延迟时间，

2、其它报警：回路断开报警、近端压力监测断开报警，氧气报警等

六、售后支持

1、现场机器操作、维护保养培训及临床使用培训，均由厂家授权具备相关资质技术人员完成，直至科室医护人员能熟练掌握。

2、厂家提供整机保修及终身维修服务，7天x24小时响应，维修需在客户报修后48小时内完成。