多功能麻醉机技术要求

一、总体要求：

1.1、适用于婴幼儿、儿童、成人的通用型麻醉机，市场占有率高。

1.2、主机、及所有附件必须为同一品牌。

1.3、由生产厂家直接负责售后服务（必须与产品注册证附表中显示的售后服务机构一致），

提供免费服务电话（要有生产厂家售后服务承诺书），生产厂家在西北设有分公司（提供营业执照复印件），厂家在西宁有专职工程师（提供证明）。

二、供气系统及安全要求

2.1、气源：氧气、空气

2..2、安全设计：A：确保23%的最小氧浓度，氧流量小于0.2升/分时，自动切断笑气。

B：如果所有气源停止供气，可以利用室内空气维持呼吸机工作。

2.3、快速充氧：35-50L/min。

2.4、后备电池使用时间：大于45分钟（工作时间）。

三、麻药挥发罐及呼吸回路系统

3.1、标配七氟醚罐。

3.2、终身免定型挥发罐，挥发罐与主机为同一品牌。

3.3、集合呼吸回路：回路容积不大于2.8升，可以耐受134℃高温、高压消毒。

3.4、流量传感器：热感应式流量传感器，可进行浸泡消毒（随机配5个流量传感器）。

3.5、回路配电加热系统。

3.6、回路配冷凝水排放系统。

四、呼吸机

4.1、呼吸机：电动电控或气动电控，顺应性低，精度和安全性高。

4.2、自检功能：用户可随时启动自检功能。

4.3、通气模式：机控模式、手动模式、待机，机控和手动模式电子转换（APL阀无需手动

切换）。

机控模式：容量模式（IPPV、SIMV）

压控模式（PCV）

压力容量双模式(PLV或VG）

4.4潮气量： 定容模式：20-1400ml

4.5吸频率：4-60次/分

4.6吸呼比：4：1-1：4

4.7电子PEEP：0，1、2、3、4-20 cmH2O（设置精度1 cmH2O，PEEP值独立调整）。

4.8平台时间Tip:Ti：0-50%。

4.9补偿功能：流量，顺应性，泄露。

五、显示和监测

5.1、不小于10寸彩色液晶显示屏，简体中文操作软件。

5.2监测参数：A：数值：MV, Vt, f, Ppeak, Pplat,  PEEP，I：E，氧浓度

顺应性，阻力。

B：波形：气道压力。

高端有创呼吸机招标参数要求

一、基本要求：

1、原装进口，适用于成人、儿童、婴幼儿的有创、无创、高流量氧疗一体的高端呼吸机。

2、大于等于15英寸TFT彩色触摸屏（16：9，单屏），屏幕和主机可分离，屏幕可以灵活固定，操作界面可以个化配置。

3、中文操作界面，报警信息以中文显示，并中文显示报警原因和报警的处理方法。

4、在线电子说明书，可以在呼吸机显示屏上随时调阅，并具有上下文联想功能。

5、提供在线通气模式、特殊操作、特殊监测参数等的原理解释和操作指导。

6、内置电池支持主机和外置压缩机在交流电断电时工作，保证呼吸机按照设定的氧浓度供给患者混合气体。

7、具有截屏功能，方便教学及病历管理

8、能通过U盘直接导入数据，通过USB将一台设备的配置复制到另一台设备上，操作方便快速，或导出数据，快速输出界面设置、及截屏信息，方便治疗评估

9、能直接接投影仪，同步显示呼吸机信息，方便培训教学

10、永久性氧传感器监测氧浓度(顺磁氧监测），无耗材，减少医院成本

11、呼出阀可以高温（134度）高压灭菌，不需要细菌过滤器，无耗材，减少医院成本

12、热感应式流量传感器，可以消毒，不需要细菌过滤器，满足院感要求。

二、呼吸模式：

常规通气模式：

1、容量控制（VC）模式：CMV、A/C 、SIMV/PS。

2、压力控制（PC）模式：CMV、A/C 、SIMV/PS。

3、自主呼吸（SPN）模式：CPAP、 CPAP / PS、CPAP/VS。

特殊通气模式：

1、双水平气道正压通气：BIPAP / Bi-level / Bi-vent，在压控模式下全程支持病人自护呼吸；

2、优化流速的附加程序，可以叠加在所有容控模式（包括CMV\AC\SIMV等），保证在所有容控模式下全程支持病人自主呼吸。

3、VG容量保证；可以附加在所有压控模式（包括CMV\AC\SIMV），保证在所有压控模式下潮气量稳定，并提供VS模式（容量支持）

4、NIV无创通气功能，可实现在所有通气模式（容控、压控、辅助）上的无创通气。

三、呼吸机参数设定：

1、潮气量：20－3000ml；

2、呼吸频率可调：0.5-150次/分；

3、吸气时间可调：0.1-10秒；

4、吸气压力可调：1－95cmH2O；

5、压力上升时间可调：0-2秒；

6、PEEP：0- 50cmH2O；

7、压力支持：0－95cmH2O；

8、最大吸气流速：≥180L/min；

9、触发灵敏度：0.2－15L/min；

10、具有叹息功能，间断性复张肺；

11、吸痰前、后自动给病人纯氧，确保病人不发生低氧血症，断开管道时机器不报警、不增加气流、不会把管道中的痰液喷出而感染医护人员；

12、内置高流速氧疗功能：提供低浓度、高流量氧气治疗病人，可调节持续气流：2－50L/min，氧浓度精确可调：21-100％。

13、压力、吸呼比链接功能– 相关参数同步调节，使用压力链接进行肺复张时可以保证驱动压力恒定。

14、快速设置（无需确认即可即时改变设定参数值，实现设置参数的连续变化，方便特殊治疗，例如在肺复张时吸气压力和PEEP连续变化）。

四、监测参数：

1、潮气量（吸入/呼出/自主），分钟通气量（自主/总量/漏气量），呼吸频率（自主/总量），峰压、平均压、平台压，实际吸入氧浓度等。

2、脱机参数：最大吸气负压NIF，浅快呼吸指数RSB，口腔闭合压P0.1。

3、特殊监测参数：过度膨胀系数（C20/C），时间常数（TC、TCe），Ptrach（插管前端气道内压力）

4、PV环及趋势回顾，肺功能环可冻结测量，并可以设置参考环。

5、记录本功能（记录所有操作：模式改变、参数改变、雾化操作、吸痰操作等，记录所有的报警信息）。

五、配置要求

主机1台、原厂台车1个、支臂一个、湿化器1台、硅胶呼吸管路1套、模拟肺1个、流量传感器5个、高流量氧疗专用鼻导管25个、气管插管延长管50根，一次性细菌过滤器50个，中心氧气管道3米，中心空气管3米等

六、售后服务要求

由生产厂家直接负责安装、培训及售后服务，并提供免费服务电话（要有生产厂家售后服务承诺书），生产厂家在西北设有分公司（提供营业执照复印件），厂家在该省省会城市设有专职工程师（提供证明）。

保修期两年（由生产厂家提供承诺）。

厂家需提供临床培训

- 配置相匹配的空气压缩机。

连续性血液净化设备（CRRT）技术要求

总体要求:整机原装进口,全自动化设计，用于各种连续肾替代治疗和液体管理。

1、主机

1.1屏幕大于等于12英寸，彩色液晶，触摸屏，曲线示意图，中文操作界面，文字及动画引导配套安装

1.2 6个泵，5个蠕动泵和1个肝素泵(血泵、置换液泵、透析液泵、血泵前液泵、废液泵、肝素泵)。

1.3自动配套条码识别器：识别不同的治疗模式和型号的滤器，帮助医护人员自定义默认的安全值，确保操作及治疗安全。

2、治疗模式

2.1可选择的CRRT治疗方式：

2.1.1连续静脉静脉血液滤过（CVVH）

2.1.2连续静脉静脉血液透析（CVVHD）

2.1.3连续静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）

2.1.4 缓慢持续超滤（SCUF）

2.1.5	T.P.E – 血浆置换

2.1.6	H.P. – 血液灌流

2.1.7	可连接MARS (肝脏支持治疗)

2.2稀释方式 ：在不更换、不手动分离管路和所有CRRT治疗模式下前、后、前+后稀释；

2.3前稀释置换液补液口前置，最大程度接近病人引血口。

2.4支持局部抗凝。例如，枸橼酸抗凝，可使用低浓度枸橼酸盐或高浓度枸橼酸盐；有效延长滤器使用寿命，减少护士工作量，降低治疗费用。

2.5在使用枸橼酸盐进行枸橼酸抗凝时，不受模式限制，全系耗材支持枸橼酸抗凝疗法；

2.6肝素泵注射器使用型号20毫升到 50毫升可选.在使用枸橼酸盐进行枸橼酸抗凝治疗时，肝素泵可作为钙泵直接进行自动化补钙

2.7设备配置可供连续或者间断输入抗凝剂使用的补液泵.

2.7.1连续输入设定精度 : 0.1毫升/小时， ± 0.6 毫升/小时

2.8.2间断输入设定精度: 0.1 毫升 ± 0.5 毫升

3、流速范围

3.1血泵流速范围在 10毫升到450 毫升/分钟，精度 ±10% .

3.2置换液流速范围在 0 毫升到 8000 毫升/小时.

3.3透析液流速范围在 0 毫升到 8000 毫升/小时

3.4血泵前补液泵流速范围在 0 毫升到 8000 毫升/小时

3.5滤出液和废液流速范围在 0 毫升到 10,000 毫升/小时.

置换液 + 透析液 + 血泵前补液 +滤出液 ≤ 10,000 毫升/ 小时.

4、压力监测范围

4.1	输入压: (-) 250 mmHg 到 (+) 300mmHg.

4.2	回输压 : (-) 50 mmHg 到 (+) 350mmHg

4.3	滤器前压 : (-) 50mmHg 到 (+) 500 mmHg

4.4	废液压 : (-) 350 mmHg 到 (+) 50 mmHg.

5、液体控制

5.1 液体平衡秤：

5.1.1手柄式电子秤（颜色标示） 4个（置换液秤、透析液秤、血泵前泵秤、废液秤），分别监测透析量、置换液、血泵前输液的使用和排出的废液量。

5.1.2 称重范围：0-11kg。

5.2 直接静脉血液加温。

5.3加温器加热范围：33℃-43.5℃

5.4底座附带漏液监测器，严密监测液体平衡，保证治疗的安全性；监测精度50ml；

6、报警及安全系统

6.1具备5个压力传感器。

6.2抗静电装置，避免对ECG、监护仪的干扰。

6.3按钮式回路静脉排气壶液面高度调节和自动排气，全血路包括排气壶无气-血界面处理技术。

6.4可临时中断循环程序，以适合危重病人。

6.5连续对比监测、自动判断、分级提示和报警滤器的血凝状况，并提供解决建议，优化设计减少误报警。

6.6漏血监测；当最大废液流速、HCT=32%时，≧0.35ml/min。

6.7具有空气超声探测报警 ,可监测出最小20μl的气泡。

6.8自动提示滤器性能下降 ，堵塞或滤器堵塞预告换袋时间报警同时显示报警原因及解决方案；

6.9机器在治疗过程中全自动功能自检及配套检查，报警，每2小时一次，确保病人安全治疗，自动判断，发出警报并提供中文解决建议；

7、耗材及管路安装

7.1透析液和置换液管路阀门，治疗中实现前置换、后置换、前+后置换模式自动转换，无需手动连接置换液的输注入口，防止因操作失误导致空气进入或细菌污染患者血液，保证治疗的灵活和安全，灵活的转换治疗模式，减少误操作。

7.2全自动安装泵管、配套快速预冲和自检。

7.3可使用AN69膜滤器、低体外循环血量（60-152毫升）适合成人、新生儿、危重病人和儿科患者使用。

7.4具备成人及儿童枸橼酸抗凝功能。

8、计算机网络接口

8.1具备计算机网络接口，远程访问自动存档。

8.2可通过存储卡转移资料、存储不低于90个小时的治疗信息，自动存档＞5000个报警及治疗参数变更信息。

8.3软件操作系统可升级。

9培训:

9.1	现场机器操作培训及简单设备维护保养培训.

9.2 操作员培训包括CRRT基本知识和故障排除（最少2天）

9.3 每台机器应携带一套操作手册和维修手册.

10、担保和售后支持 :

10.1	卖方应在收到订货单后2周内供货.

10.2	卖方应提供为期一年的整机保修.

10.3	更换备件必须于72小时内送到医院.

10.4	卖方须提供24小时电话维修响应.